Техническое задание на центрифугу лабораторную медицинскую настольную Liston C 2201

- Назначение центрифуги - предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил при применении в практике клинической лабораторной диагностики, в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями

- Центрифуга обеспечивает следующие функциональные характеристики:

  - Скорость вращения от 500 об/мин до 2700 об/мин (от  50 х g до 1350 х g  в единицах относительного центробежного ускорения - RCF)

  - Плавный разгон и плавное торможение ротора

  - Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора

  - Автоматическая блокировка вращения двигателя при открытой крышке

  - Автоматическое открывание крышки при штатном завершении заданного времени работы

  - Автоматическая блокировка крышки с возможностью ручного открытия в случае аварийной ситуации

  - Возможность установки времени вращения ротора от 1 до 99 мин с шагом в 1 мин

  - Наличие индикации времени работы (при отсутствии предварительно заданного интервала времени работы)

  - Возможность установки скорости вращения ротора в единицах относительного центробежного ускорения (RCF)

  - Наличие функции запоминания последнего выбранного режима работы центрифуги

  - Наличие компенсации дисбаланса в диаметрально противоположно расположенных пробирках до 2г.

  - Наличие датчика дисбаланса

  - Наличие экстренного электронного тормоза

  - Возможность комплектации одним из 3 штатных роторов (CRA 1215, CRA 2015, CRA 2415) и адаптеров (подпробирников) к нему

- Особенности центрифуги:

  - Корпус из алюминия и стали

  - Устойчивое к санитарной обработке порошковое покрытие

  - Двигатель западно-европейской сборки

  - Низкий уровень шума – корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м. не более 65дБ

  - Класс безопасности – I по ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1-90), ГОСТ Р МЭК 61010-2-020

  - Климатическое исполнение – УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150

- Технические характеристики:

  - Напряжение питания – 220В/50Гц

  - Потребляемая мощность – не более 100 ВА

  - Габаритные размеры (ШхГхВх) – 420х480х240 мм

  - Масса без ротора  - не более 20,5 кг

- Роторы

  - CRA 1215

    - Тип ротора – Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами)

    - Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 430

    - Количество мест – 12

    - Максимальная высота пробирок – 120 мм

    - Максимальный диаметр пробирок – 18 мм

    - Максимальный объем пробирки – 15 мл

    - Максимальный радиус центрифугирования – 166 мм

    - Масса незагруженного ротора – 670 г

    - Количество адаптеров (подпробирников) в комплекте – 15 шт

  - CRA 2015

    - Тип ротора – Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами)

    - Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 430

    - Количество мест – 20

    - Максимальная высота пробирок – 120 мм

    - Максимальный диаметр пробирок – 18 мм

    - Максимальный объем пробирки  – 15 мл

    - Максимальный радиус центрифугирования – 166 мм

    - Масса незагруженного ротора – 800 г

    - Количество адаптеров (подпробирников) в комплекте – 25 шт

  - CRA 2415

    - Тип ротора – Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами)

    - Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 430

    - Количество мест – 24

    - Максимальная высота пробирок – 110 мм

    - Максимальный диаметр пробирок – 18 мм

    - Максимальный объем пробирки – 15 мл

    - Максимальный радиус центрифугирования – 166 мм

    - Масса незагруженного ротора – 960 г

    - Количество адаптеров (подпробирников) в комплекте – 30 шт